感谢您使用DJF-10A型激电发送机

一、概述

DJF—10A型激电发送机是由DJF—10A主机和DZ—10A整流电源二部分组成的激电发送系统，它是与DWJ—3A型（或2、3型）微机激电仪配套的自动供电装置，它的最高供电电压为1200V，最大供电电流为10A，是继DJF—10型激电发送机后新研制的智能大功率激电发送装置。其应用单片机控制，定时准确，可靠性高，大屏幕液晶显示，全汉字菜单，数字显示输出电压，电流，供电电阻，供电时间，供电周期，电池电压等。 DJF—10A型激电发送主机可以将DZ—10A整流电源来的直流电源转换成为激电所需的正向供电、断电、反向供电、断电，占空比为1 ：1的连续方波，其常用周期有五种，即:4″、8″、16″、32″、64″，另外还可以手动输入128″、256″、512″等， 仪器还设有外控工作方式,在外控工作方式下，供电时间及周期由DWJ—3A型(或2型)微机激电仪控制,因此特别适用于激电找水、激电测深、近场源激电、激电找油以及强干扰情况下使用。发送机高压电源可以使用由发电机经DZ—10A型整流电源供给的直流电源（备有平衡发电机的假负载）,在小功率使用时也可以用干电池或蓄电池，故适应性强。仪器主回路采用可控硅换向桥及直流开关，无机械触点，工作稳定可靠。

二、主要技术指标

1、	发送机是完成向AB自动发送占空比为1 ：1的连续电流方波的供电装置；其供电程序：正向供电——断电——反向供电——断电。供电周期为4、8、16、32、64秒可任选（也可手动输入0-996可选），外控工作方式下可由微机激电仪控制。

2、	控时精度：＜±0.005%(由石英晶体控制)。

3、	额定输出功率： 10KW (1000V、10A测试)。

最高输出电压：1200V。

最大供电电流：10A（AB电压须大于200V）。

最小供电电流不大于200mA。

供电波形如图：

4．仪器具有测量输入电压、输出电流及供电电阻的功能

电压指示精度：±0.2%±1个字。

电流指示精度：±0.2%±1个字。

5. 电流存储间隔：按周期间隔存储 。

6. 供电周期：为4、8、16、32、64秒可任选.也可手动输入供电周期（1-996s）便于方法的研究与总结。

7. 大容量数据存储：能存储9000组电流数据（含测量

时刻的年、月、日、时、分、秒）.带掉电保护功能，能存储25年。

8.看门狗电路：仪器装有看门狗电路，在工作状态下不

会死机。

9.保护电路：仪器具有软件和硬件电路双重过流保护，

出现过流现象时，会及时的复位，提示。

10.工作环境温度：-10℃—50℃。

11.仪器机内耗电：16V、130mA，工作电源：16V4.4AH可充电锂电池

12.体积：430×260×180mm。

13.重量：10kg。

14.仪器绝缘电阻大于100MΩ。

三、工作原理

- 发送机原理方框图:

仪器接通低压电源后,16V电源(16V、4.4AH可充电锂电池)经过稳压组件（7805）输出+5V电压供给单片机、逻辑电路。秒电路产生的秒方波讯号由单片机专用定时芯片获得,经逻辑电路及脉冲放大器放大后,按指定的程序,分别触发直流开关和换向桥的可控硅，利用直流开关和可控硅换向桥通断的配合，完成向AB供电的要求。

发送机原理方框图：

方波讯号逻辑图见下图：

四、仪器菜单结构说明

主界面介绍                                 键盘

仪器主菜单分为四项，分别为【工作】【设置】【存储】【传输】。

【工作】:启动供电系统

【设置】:对仪器的线号，周期，工作方式，时间等设置。

【存储】:设置存储间隔以及清空数据。

【传输】:将存储的数据传到电脑。

- 设置菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【设置】后按【确定】键仪器进入点线号设置菜单,按[取消]键可返回开机状态时的主菜单。

1.1线号设置菜单

按【确定】键后仪器的界面如下：

再按【确定】键则进入线号的设置：

按相应的数字键即可设置想要的线号，线号的位数为三位，即输入的范围是0-996。当输入合适的线号按【确定】键或【取消】键都是进入下面菜单：（按【确定】键则表示输入的标号没问题想建立新的测线，要是按【取消】键则表示不想输入新的测线）

在此菜单下面再按【确定】键则表示想创建新的测线，要是按【取消】键则表示不想创建新的测线。

1.2周期设置菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【周期】后按【确定】键仪器进入周期设置菜单,按[取消]键可返回主菜单。

周期包括4、8、16、32、64秒用键盘【↑】【↓】键选择合适的周期后按【确定】键表示设置完成，按【取消】键则取消刚才的选择，继续使用以前的周期。

1.3同步设置菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【同步】后按【确定】键仪器进入周期设置菜单,按[取消]键可返回主菜单。

同步包括自同步和外控同步两种，用键盘【↑】【↓】键选择后按【确定】键表示设置完成，按【取消】键则使用自同步方式。

1.4时间设置菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【时间】后按【确定】键仪器进入时间设置菜单,按[取消]键可返回主菜单。

用键盘【←】【→】键选择要设置项后按【确定】键表示要设置选中项，按【取消】键则返回设置菜单，下图为选中“年”后按【确定】键，再按相应的数字键输入想要的时间和日期后在按【确定】键则设置好了“年”，其他的月，日，时，分的设置同“年”。

- 存储菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【存储】后按【确定】键仪器

进入存储菜单,按[取消]键可返回开机状态时的主菜单。

用键盘【←】【→】键选择[间隔次数]或[清空数据]后按【确定】键则进入相应菜单。

2.1间隔次数设置菜单

下图为进入间隔次数设置:

在上图菜单下，按相应的数字键可设置合适的间隔次数。设置好后按【确定】键。（间隔次数就是在自同步的工作状态下间隔多少个周期存储一组数据，例如间隔次数为01则表示每个周期都存储一组数据，如果间隔次数是02则表示隔一个周期存储一组数据，如果间隔次数是08则表示隔七个周期存储一组数据）

2.2清空数据菜单

下图为进入清空数据菜单:

在上图菜单下按【确定】键。

按【确定】键清空数据按【取消】键不清空数据。

- 传输菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【传输】后按【确定】键仪器

进入传输菜单,按[取消]键可返回开机状态时的主菜单。

在这里等待传输信号，当打开电脑中的传输软件后点[传输]按钮即可传输直到传输完毕。（传输软件介绍在后面）

- 工作菜单

用键盘【↑】【↓】键选中【工作】后按【确定】键仪

器进入工作菜单。

本仪器有两种工作的方式，[自同步]工作方式和[外控同

步]工作方式，[自同步]工作方式是本仪器自己生成控制信号，来控制可控硅，产生电流方波。[自同步]工作方式下如果建立了测线后仪器可以保存电压、电流、供电时间等，否则不能保存。[外控同步]工作方式的供电时间由DWJ—3A型(或2型)微机激电仪控制，本仪器不保存任何数据。下图是[自同步]工作方式下的工作主菜单：

下图为[外控同步]工作方式下的工作主菜单：

注意：在工作状态下按【取消】键两秒钟可退出工作状态。

- 手动输入周期菜单

在主菜单下：按数字键【1】或是【周期】则可以进入手动输入周期设置菜单：

在此菜单下，可以手动输入周期，最大是996，输入的周期必须是4的整数倍，否则无法正常工作。

（此菜单是为了满足物探方法的研究，在使用时请一定要慎重，因为长时间大电流工作可能会造成一些不良的后果）

A                                            B

大地	                                               大地

假负载

野外工作布置图

五、传输软件介绍

1.安装

在仪器配备的光盘里有DJF_10A传输软件的文件夹，双击里面的DJF.exe进行安装。一般不用修改任何参数，直接点击下一步即可完成安装。

2.使用

安装完成后在桌面会出现“DJF传输 ”软件，双击进入软件或在开始菜单的所有程序里，找“发送机传输”的程序组点击里面的send。进入下面的程序界面如下：

在串口处选择你要使用的串口，然后打开仪器，到传

输状态在点击本软件的传输，这时会出现另存为的对话框：

选择文件要保存的位置，在文件名处输入个名称，点击保存即开始传输并将传输过来的数据保存成*.djf的文件，直到数据传输完毕。（*.djf文件可以用记事本打开，并操作）

六、操作注意事项

1. 仪器内电池可用很长时间，当电池电压显示为较少电量时，应及时充电，若仪器长期不用，每二个月要充8~10小时。在充电时，只要将仪器所附专用充电器的多芯插头插入仪器面板的充电插座，将充电器接220VAC即可，电池充足后将自动停充，一般充电4~5小时。

2.在与DZ—10A整流电源配套使用中,在搬站和全天工作结束时,应先关电源,待其放完电后，再关发送机，以免意外触电。

3.当供电电流较小时（如小于1A），在不影响发电机平衡运转的情况下，假负载可以不接。

4.无论使用哪种电源给AB供电,输入发送机的最高电压不得超过1200V 。

5.在AB供电时不能给AB电极浇水或是提高发电机的输出电压，这样会造成发送机的损坏。

6.外控工作时，先把接收机和发送机的低压开关打开，设置好后把发送机打到外控工作界面，再开高压，然后操作接收机进行测量。结束工作后，要先关高压后关接收机和发送机。在发送机开机状态下，不可随意拔插外控连接线。

七、发送机可能出现的故障

- 发送机不工作，先查看发送机的电池是否没电了，仪器会自动提示电池电量低，并且停止其他一切工作。这时请及时充电。

- 发送机不工作，IAB=0。

原因：（1）可控硅无触发讯号或触发讯号过小。

（2）可控硅SCR5损坏。

（3）AB线路不通、低压电源不通或过低。

3.单向供电:

原因：（1）可控硅换向桥SCR1～4中有一路可控硅损坏。

（2）SCR1～SCR4中有一路无触发讯号或触发讯号过小，使这一路可控硅不能触发导通。

（3）当供电电流小于桥路的某一边可控硅维持电流

时，也可能出现半边供电。

4.单向供电且不能关断:

原因:（1）SCR6损坏。

（2）SCR6的触发脉冲过小或没触发脉冲。

（3）关断电容损坏。

（4）当供电电压过低，而供电电流又很大时也可能

出现关不断现象。

5.烧保险丝：

原因：（1）换向桥SCR1～4中有一个击穿。

（2）保护电路中的二极管击穿，使保护电路失灵。

（3）SCR6击穿。

（4）可控硅保护电路中电容击穿。

# Text boxes

断电

正供

断电

反供

断电

单片机

放大

逻  辑

稳  压

16V电源 源

脉 冲 放 大

可   控  硅  触  发  源

直 流 开 关 和 换 向 桥

D Z — 6

整  流  电  源

汽油发电机

Ａ   Ｂ                    ＋  —

Ａ＇

Ｂ＇