- 概述

DWJ-1激电模拟器是与激电接收机配套使用的专用仪器。其主要功能有两部分：其一，输出与激电接收机周期相同的方波、阶梯波和衰减波。方波用来模拟一次场电位差在一个供电周期中的变化过程；阶梯波用来模拟一次场与二次场的比值；衰减波用来模拟供电断电后二次场电位差的变化过程。以上三种波形用来检查激电接收机的工作状态及多台接收机的一致性。其二，该仪器还具备微功率发送机功能。因为与激电接收机配套的大功率激电发送机一般不能工作在输出电流100mA以下，所以在野外工作中进行矿石标本电性测定任务时，由于测定矿石标本时供电电流只需十几毫安以下，这就必须用DWJ-1激电模拟器中的微功率发送机功能才能完成。

- 仪器技术指标

- 模拟器部分：

周    期：4"、8"、16"、32"。

输出电压：3mV、10 mV、30 mV、100 mV、300 mV、1000 mV、3000 mV七档。

波形输出：±2%阶梯波、±20%阶梯波、方波、衰减波。

- 发送机部分：

周    期：4"、8"、16"、32"。

发送电流：0.01mA～200mA。（如发送电流小于0.1mA观测电流时需外接有微安档的电流表）

发送电压：≤100V。

在恒流档，恒流电流≤100mA（视供电电压而定）。

- 仪器电源：8节五号电池，1块9V电池。

- 重量：2.5Kg

- 仪器使用方法

- 将仪器底部后盖板取下，放入8节五号电池和1块9V电池，注意极性。

- 选择使用方法：校机或标本

“校机”：检查接收机工作状态。

“标本”：是测定矿石的电性，或做微功率发送机使用。

“校机”功能时：即模拟器功能。将接收机的周期与模拟器周期调到一致，接收机使用中梯方法且置与内同步，并将接收机的M N输入与模拟器M N输出相连接，再根据需要选择模拟器输出信号的种类。方波用来检测一次场接收状态；阶梯波用来检测接收机读取一次场及二次场及两者的比值；衰减波用来检测接收机读取某时段二次场的电位差，以检验接收机的动态性能。

“标本”功能：即发送机功能。选择供电周期与激电接收机周期一致，将面板上外接的“+”、“–”极接到供电电池或者任何一种直流电源上，将A、B接线柱与标本测试装置的A、B电极相连。打开DWJ-1激电模拟器和接收机电源，将恒流/发送开关打向“恒流”，这时数字表头显示出正反向供电电流值，这时用恒流电流调整旋钮可调节发送电流的大小，此电流在M N跑极中电流保持恒定。此时，电流测程一般打到200mA档。

在将此仪器用作野外小功率发送机使用时，如供电电流超过200mA时，表头显示----，此时电流超档，需将电流测程打到2000mA档。

当表头左上角出现“LABOT”时为表头用的9V电池需要更新。当工作方式选择到“校机”时数字表头显示值为仪器内8节五号电池的电压值，如电表显示800、80.0时（视电流测程打在2000mA或200mA），则8节五号电池需要更新。

- “∆V校”及“∆Vp校”的使用：

面板右上角及右中有“∆V校”及“∆Vp校”二个带锁电位器是为了微调电位而设。“∆Vp校”用改锥可调节输出幅度，如输出幅度在1000 mV档时，用外接电压表读数为980 mV，则可以调节“∆Vp校”将输出电压调至1000 mV。

“∆V校”：在阶梯波输出时，用改锥可调节输出波形

阶梯的高低。如输出幅度为1000 mV，输出波形为2%时，外接电压表应显示1000 mV和20 mV，若显示20 mV时显示的是18 mV，则可通过调节“∆V校”将18 mV调至20 mV。

- 电流测程使用

当电流测程开关打在200 mA档时，电流最大读数是19.99 mA，若超程显示1---，此时应打到2000 mA档，电流最大读数是199.9 mA。